Návod k použití

Comet Eclipse Inhibitors Tests

Veterinární přípravek. In-vitro diagnostika. Pouze pro zvířata.

Před použitím čtěte návod k použití.

Použití:

Comet Eclipse je kvalitativní test kit detekující přítomnost reziduí inhibičních látek v mléce. K provedení testů je zapotřebí dvou komponentů a sice inkubátoru Comet (4 nebo 8) a vlastního testu (malé zkumavky) Eclipse. Výsledek je možné kontrolovat v aplikaci mobilního telefonu s operačním systémem pro variantu Comet4, nebo mobilního telefonu a displeje samotného přístroje v případě Comet8.

Inkubátor komunikuje s telefonem přes technologii Bluetooth, kterou je potřeba aktivovat. Inkubátor Comet však může s telefonem komunikovat i přes zařízení wi-fi a cloud, který je k tomu účelu určený, není potřeba mít obě zařízení blízko sebe. Zařízení pracuje v off-line ion-line režimu. Inkubátory pracují při teplotě 63 °C.

Nejprve je potřeba nainstalovat do telefonu aplikaci kterou najdete pod QR kódem, který je na každé krabici testů Eclipse nebo inkubátoru Comet. Aplikaci lze stáhnou i z platformy Google Play Store po zadání „Comet4 Zeulab“ nebo „Comet8 Zeulab“. Po otevření aplikace opíšete kód ze spodní strany inkubátoru a tím se aplikace aktivuje a propojí váš telefon s inkubátorem.

Princip testu:

Test je založen na inhibici mikrobiálního růstu. Mikrodestičky v kitu obsahují jamky s agarovým médiem potaženým sporami Geobacillus stearothermophilus var. calidolactis s pH indikátorem. Mikrodestičky jsou inkubovány při teplotě 63 °C, přítomné spory klíčí a rostoucí buňky při produkci kyseliny mění barvu agaru.

- Pokud nejsou přítomné antimikrobiální látky – bakterie rostou a barva jamek se mění na žlutou (negativní reakce).

- Pokud jsou antibiotika přítomná ve vyšší koncentraci, než je detekční limit (LOD), mikroorganismy nerostou a barva agaru zůstává modrá (pozitivní reakce).

Komponenty kitu:

| Kód balení | ZE/EF4G25 | ZE/EF4G50 |
| --- | --- | --- |
| Zkumavky v mikrodestičce | 25 ks | 50 ks |
| Mini-pipety | 25 ks | 50 ks |
| Adhezivní folie | 1 ks | 2 ks |
| Instrukce ke kitu | ano | ano |
| Certifikát kvality | ano | ano |

Inkubátory:

Inkubátor Comet4

Může testovat 4 vzorky najednou, inkubátor má svoji zabudovanou baterii a je zde několik světelných indikátorů, které značí fázi analýzy. Po cca hodině nečinnosti se inkubátor sám vypíná.

- Blikající světla: 3 počáteční bliknutí při zapnutí zařízení.

- Růžové světlo – baterie se nabíjí – nabíjení trvá 12 hodin a baterie vydrží 8 hodin, není možné testovat a nabíjet najednou.

- Červené světlo – inkubátor se zahřívá.

- Zelené světlo – inkubátor je připraven k provedení testu / nebo značí konec předchozí inkubace.

- Modré světlo – probíhá test, inkubátor není možné vypnout, dokud test neskončí, nebo není přerušen z aplikace.

- Žluté světlo – bliká – probíhá aktualizace firmware.

Inkubátor Comet8

Umožňuje analýzu až 8 vzorků najednou, má vlastní displej, není tedy nutná aplikace v telefonu. Nicméně tato aplikace je pro zájemce dostupná stejným způsobem jako pro Comet4. Tento inkubátor nemá vlastní baterii, musí být tedy připojen k elektrické síti pomocí adaptéru. Paměť přístroje má kapacitu více jak 20000 měření, poté se novými výsledky začnou přepisovat stará data. Inkubátor má výstup USB a je možné data z přístroje stahovat do počítače. Pokud uživatel používá aplikaci v mobilním telefonu komunikuje inkubátor Comet8 stejným způsobem jako Comet4.

Pracovní pokyny a upozornění:

- Vzorky musí být před použitím vytemperovány na pokojovou teplotu a musí mít hodnotu pH mezi 6,4-7,0.

- Doporučuje se používat dodané mini-pipety nebo kalibrovanou mikropipetu. Použití objemu menšího než 100 µl by mohlo snížit citlivost testu. Pro každý vzorek by měla být použita nová pipeta.

- Použití dodaných pipet: Stiskněte píst pipety vložte stonek do vzorku a uvolněte píst, abyste nasáli kapalinu. Přebytečná kapalina se automaticky odsaje do přepadových nádržek. Znovu stiskněte píst a uvolněte 100 μl.

- Inkubační teplota musí být 63 ± 0,5 °C. Zařízení Comet udržuje správnou teplotu po celou dobu testu.

- Tento test je extrémně citlivý na antibiotika a další antibakteriální látky, jako jsou čisticí a dezinfekční prostředky. Je třeba zabránit jakékoli kontaminaci těmito látkami.

- Test neprovádějte u zvířat, u kterých probíhá antimikrobiální léčba.

- Při analýze syrového kravského mléka se doporučuje používat ochranné rukavice. Mohlo by obsahovat patogenní mikroorganismy. Případně je třeba si po manipulaci s mlékem umýt ruce.

- Dodržujte správnou laboratorní praxi. Test by měl být prováděn ve sterilním prostředí.

- Test nedetekuje antibiotika typu chinolonů a amfenikolů na úrovni evropských MRL.

- Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici u místního distributora nebo u společnosti ZEULAB na vyžádání.

Příprava vzorku:

- Zapneme inkubátor Comet4 nebo Comet8 a postupujeme dle pokynů k jednotlivému zařízení. Nahřátí inkubátorů trvá cca 10 min. Mezitím si připravíme vzorek k testování.

- Odstřihneme potřebný počet zkumavek Eclipse testu z blistru tak, aby se neporušila folie na dalších zkumavkách.

- Připravíme si vzorek čerstvého odebraného mléka.

- Odstraníme kryt zkumavky Eclipse a přiloženou jednorázovou pipetou přidáme potřebné množství mléka. Pipeta je konstruována tak, že vždy při jednom stisku uvolnila pouze potřebné množství, které činí 100 µl. Zkumavky zakryjeme adhezivní folií.

- Po rozsvícení zeleného světla na inkubátoru do něj vložíme vzorek a jeho číslo spárujeme v aplikaci telefonu, nebo na inkubátoru (pouze v případě Comet8) s pozicí v inkubátoru.

- Spustíme inkubátor.

- Kultivace probíhá 2-3 hodiny (v závislosti na použitém testu) a po jejím ukončení se v aplikaci objeví výsledek. V případě inkubátoru Comet8 lze výsledek odečíst i z displeje přístroje.

Vyhodnocení:

|  |  | ATB | EU / CODEX MRL (µg/kg) | LOD (µg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β-laktamy | Penciliny | Benzylpenicilin | 4 | 2 |
|  |  | Amoxicilin | 4 | 3 |
|  |  | Ampicilin | 4 | 3 |
|  |  | Kloxacilin | 30 | 25 |
|  |  | Oxacilin | 30 | 15 |
|  |  | Nafcilin | 30 | 15 |
|  | Cefalosporiny | Cefalexin | 100 | 50 |
|  |  | Cefapirin | 60 | 5 |
|  |  | Cefalonium | 20 | 5 |
|  |  | Cefchinom | 20 | 20-40 |
|  |  | Cefoperazon | 50 | 25 |
|  |  | Ceftiofur | 100 | 25 |
|  |  | Cefazolin | 50 | 25 |
| Tetracykliny |  | Oxytetracyklin | 100 | 100 |
|  |  | Tetracyklin | 100 | 100-125 |
|  |  | Chlortetracyklin | 100 | 100 |
|  |  | Doxycyklin | - | 100 |
| Sulfonamidy |  | Sulfathiazol | 100 | 75 |
|  |  | Sulfadiazin | 100 | 50 |
|  |  | Sulfamethanzin | 100 | 100-125 |
|  |  | Sulfadimethoxin | 100 | 75 |
|  |  | Sulfamethoxypyridazin | 100 | 75 |
| Sulfony |  | Dapson | - | 5 |
| Aminoglykosidy |  | Gentamycin | 100 | 150 |
|  |  | Neomycin | 1500 | 500 |
|  |  | Dihydrostreptomycin | 200 | 800 |
| Linkosamidy |  | Linkomycin | 150 | 150-200 |
| Makrolidy |  | Erythromycin | 40 | 80-100 |
|  |  | Tylosin | 50 | 40 |

*Bez MRL.

~Udáváno v µg/kg (EU MRL) nebo µg/L (CODEX MRL) nebo parts per billion (ppb).

Skladování:

Komponenty kitu by měly být skladovány při 4–12 °C a chráněny před přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Odpad likvidujte podle místních právních předpisů.

Doba použitelnosti je 11 měsíců od data výroby. Datum výroby uvedeno na obalu.

Číslo schválení: 122-25/C

Držitel rozhodnutí o schválení/Distributor:

FARMCZSYSTEM, s. r. o., Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2

Výrobce:

ZEULAB, S.L., C/Bari, 25, dpdo. 50197 Zaragoza (SPAIN), (+34) 976 731533, info@zeulab.com