AniDiag PRRSV PCR Kit

Real-Time RT-PCR

Pro veterinární in vitro diagnostiku

Veterinární přípravek

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí

Před použitím čtěte příbalovou informaci

Obecné informace

Souprava je určena ke kvantitativní detekci viru reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRSV) z krevních a orgánových izolátů, tekutin dýchacích cest a spermatu. Souprava umožňuje triplexní detekci PRRSV1 (PRRSV EU), PRRSV2 (PRRSV NA) a patogenní varianty hpPRRSV1 včetně kmenů Rosalia a CreSa. Diagnostická souprava obsahuje vnitřní kontrolu reverzní transkripce.

Podtyp PRRSV 1 (PRRSV EU) je detekován v kanálu FAM, podtyp PRRSV 2 (PRRSV NA) v kanálu HEX a patogenní varianta PRRSV 1 (hpPRRSV1) v kanálu ROX. Vnitřní kontrola je detekována v kanálu Cy5.

Souprava je validována na systému Bio-Rad CFX Opus Real-Time PCR System a je kompatibilní se všemi komerčně dostupnými analyzátory PCR v reálném čase, které umožňují excitaci a čtení emise fluorescenčních barviv FAM, HEX, ROX a Cy5.

Souprava je určena pro použití vyškoleným personálem podle tohoto letáku.

Specifikace

| Cílový druh | Prasata |
| --- | --- |
| Cílová sekvence | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) |
| Vzorky | Izoláty z krve a orgánů, tekutin dýchacích cest, spermatu |
| Rozsah použití | PCR detekce klinických izolátů |
| Certifikace | Pro veterinární diagnostiku |

Obsah balení

| Složka | Barva | 25 rxn | 100 rxn |
| --- | --- | --- | --- |
| Master Mix | Zelená | 1x375 µl | 4x375 µl |
| Kalibrátory | Červená | 4x100 µl | 4x100 µl |
| Negativní kontrola | Bílá | 1x100 µl | 1x100 µl |

Příbalová informace v 1.1

Doporučení

- Používejte sterilní špičky s aerosolovou bariérou a jednorázové rukavice, aby se zabránilo kontaminaci.

- Vzorky by měly být zpracovávány v souladu s laboratorními postupy a s vhodnými postupy biologické bezpečnosti určenými pro manipulaci s infekčními vzorky.

- Zabraňte opakovanému rozmrazení a zmrazení, jednotlivé komponenty zmrazte v alikvotních množstvích, budou-li se používat pouze nepravidelně.

- Nepoužitá činidla a odpad by měly být likvidovány v souladu s místními právními předpisy.

Skladování a stabilita

Podmínky přepravy:		< -15 °C

Podmínky skladování: 		< -15 °C

Stabilita:			12 měsíců

Informace pro objednání

| Kód | Technologie | Balení |
| --- | --- | --- |
| A10001 | Real-time PCR | 25 rx |
| A10002 | Real-time PCR | 100 rx |

Objednávky

sales@emdecon.com

Technická podpora

support@emdecon.com

Příprava Vzorku

- Všechny komponenty před počátkem analýzy rozmrazte v lednici (4–8 °C). Během přípravy reakcí používejte chladící blok.

- Připravte izolát RNA ze vzorku.

- Master Mix, Pozitivní kontrolu/Kalibrátory a Negativní kontrolu před použitím krátce vortexujte a centrifugujte (5 s).

- Alikvotujte 15 μl Master Mixu a přidejte vzorek izolátu, Pozitivní kontrolu/Kalibrátory nebo Negativní kontrolu (5 μl). Celkový reakční objem je 20 μl.

- Uzavřete PCR zkumavku a centrifugujte (5 s).

- Spusťte PCR protokol.

PCR Protokol

|  | Popis | Teplota/Čas | Počet cyklů |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reverzní transkripce | 50 °C/15 min | 1 |
| 2 | Aktivace enzymu | 95 °C/2 min | 1 |
| 3 | Denaturace | 95 °C/10 s | 5 |
| 4 | Annealing | 62 °C/40 s |  |
| 5 | Denaturace | 95 °C/5 s | 40 |
| 6 | Annealing* | 60 °C/40 s |  |

* Fluorescenční čtení v kanálech FAM/HEX/ROX/Cy5

Test validity

|  | FAM | HEX | ROX | Cy5 | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalibrátory | + | + | + | + | validní |
| Negativní kontrola | - | - | - | + | validní |

Vyhodnocení

|  | FAM | HEX | ROX | Cy5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Master Mix | + | - | - | + |
| Interpretace | Pozitivní na PRRSV subtyp 1 |  |  |  |
| Master Mix | - | + | - | + |
| Interpretace | Pozitivní na PRRSV subtyp 2 |  |  |  |
| Master Mix | + | - | + | + |
| Interpretace | Pozitivní na patogenní subtyp hpPRRSV 1 |  |  |  |

Poznámka: Fluorescenční kanál Cy5 je vnitřní kontrolou reverzní transkripce. Signál musí být pozitivní u všech testovaných vzorků.