Canine Lyme Antibody+Ehrlichia Antibody+Anaplasma Antibody+CHW Antigen Combo Rapid Test Cassette

(Plná krev/sérum/plazma)

Návod k použití

| REF VILEAC-445 | Čeština |
| --- | --- |

ÚČEL POUŽITÍ

Rychlá kombinovaná testovací kazeta je určená pro diferenciální diagnostiku přítomnosti protilátek proti lymské borelióze u psů, psí ehrlichióze, protilátkek proti psí anaplasmě (A. phagocytophilum a Anaplasma platys) a antigenu psí srdeční červivosti (dirofilariózy) v plné krvi, séru nebo plazmě psa.

Pouze pro veterinární použití.

PRINCIP

Kombinovaná rychlá testovací kazeta je založena na imunochromatografickém stanovení s laterálním průtokem. Testovací kazeta má čtyři testovací okénka. Každé testovací okénko má neviditelnou T (testovací) zónu a C (kontrolní) zónu. Po nanesení vzorku do jamky pro vzorek na kazetě bude tekutina laterálně vzlínat po povrchu testovacího proužku. Pokud je v kazetě přítomný dostatek protilátek proti psí lymské borelióze, psí ehrlichióze, psí anaplasmóze a antigenu psí srdeční červivosti, v odpovídajícím testovacím okénku se objeví viditelná T linie. Kontrolní C linie by se měla vždy objevit po nanesení vzorku, což značí platný výsledek. Tímto způsobem může kazeta přesně indikovat přítomnost protilátek a antigenu ve vzorku.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte v uzavřeném sáčku při pokojové teplotě nebo v chladu

(2–30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného na uzavřeném sáčku. Testovací kazeta musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. NEZAMRAZUJTE.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

- Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a řiďte se standardními postupy pro správnou likvidaci vzorků.

- Při testování vzorků používejte jednorázové rukavice a ochranu očí.

- Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

- Nevyjímejte testovací kazetu z obalu dříve než bezprostředně před použitím.

- Testovací sadu znovu nepoužívejte.

- Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

MATERIÁLY

Poskytnuté materiály

• Testovací kazety	• Kapátka		• Pufr 	• Návody k použití

Požadované, ale nedodané materiály

• Stopky   		• Nádoby na vzorky		• Odstředivka

NÁVOD K POUŽITÍ

Nechte testovací materiál, vzorek a pufr před testováním vytemperovat na pokojovou teplotu (15–30 °C).

- Plnou krev, sérum nebo plazmu od psa vzorky a zajistěte, aby se vzorky nemohou zakalit ani srážet. Používejte pouze čiré, nehemolyzované vzorky . Nenechávejte vzorky delší dobu při pokojové teplotě. Vzorky plné krve, séra a plazmy lze skladovat při teplotě 2–8 °C po dobu až 3 dnů. Pro dlouhodobé skladování by měly být vzorky séra a plazmy uchovávány při teplotě do -20 °C. Nezmrazujte vzorky plné krve.

- Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch.

- Držte kapátko svisle a přeneste 1 kapku vzorku (přibližně 20 μl) do každé jamky pro vzorek (S) a ihned přidejte 2 kapky pufru (přibližně 120 μl), poté spusťte stopky.

Viz obrázek níže.

- Výsledek odečtěte za 10 minut. Neinterpretujte výsledky po 15 minutách.

1 kapku vzorku

Pozitivní

Negativní

Neplatné

2 kapky pufru

10 minut

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pozitivní: Přítomnost linie C i linie T.

Negativní: Objeví se pouze čirá linie C.

Neplatné: V zóně C se neobjevuje žádná barevná čára, bez ohledu na to, zda se objeví linie T.

OMEZENÍ

Kombinovaná rychlá testovací kazeta proti psí lymské borelióze, Ehrlichii, Anaplasmě a antigenu srdeční červivosti (CHW) je pouze pro veterinární diagnostické použití. Všechny výsledky by měly být zváženy s dalšími klinickými informacemi dostupnými od veterinárního lékaře. Pro přesný výsledek se v praxi doporučuje konečné stanovení konfirmovat jinými metody, jako je PCR, test izolace patogenu nebo ELISA

| Seznam symbolů |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pokyny k použití |  |  | Počet testů v soupravě |  |  | Nepoužívejte opakovaně |  |
|  | Výrobce |  |  | Exspirace |  |  | Katalogové číslo |  |
|  | Skladujte při teplotě 2–30 °C |  |  | Číslo šarže |  |  | Nepoužívejte, pokud je obal poškozený |  |

Dovozce do EU

DIALAB GmbH

IZ-NOE Sued, Hondastrasse obj. M55

Wiener Neudorf

2351 Austria

Držitel rozhodnutí o schválení a distributor v ČR:

Samohýl group a.s.

Smetanova 1058

512 51 Lomnice nad Popelkou