CPV+CCV+Giardia Lamblia Antigen Combo Rapid Test Cassette

Rychlá testovací kazeta (Výkaly/zvratky)

Návod k použití

| REF VIPCG-635 | Česky |
| --- | --- |

ÚČEL POUŽITÍ

Rychlá testovací kazeta CPV + CCV + Giardia Lamblia Antigen Combo (Výkaly/zvratky) je kombinovaná kazeta pro diferenciální diagnostiku přítomnosti antigenu psího parvoviru a antigenu psího koronaviru a antigenu Giardia lamblia ve psích výkalech nebo zvratcích.

Pouze pro veterinární použití.

PRINCIP

Rychlá testovací kazeta CPV + CCV+ Giardia Lamblia Antigen Combo je založena na sendvičovém imunochromatografickém testu s laterálním průtokem. Testovací kazeta má tři testovací okna. Každé testovací okno má neviditelnou T (testovací) zónu a C (kontrolní) zónu. Když je vzorek nanesen do vzorkové jamky na kazetě, bude kapalina vzlínat laterálně na povrch testovacího proužku. Pokud je ve vzorku dostatek antigenu CPV nebo CCV nebo Giardia, objeví se v příslušném testovacím okénku viditelná T linie. Po nanesení vzorku by se vždy měla objevit čára C, která označuje platný výsledek. Tímto způsobem může kazeta přesně indikovat přítomnost CPV nebo CCV nebo Giardia antigenu ve vzorku.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Uchovávejte zabalené v uzavřeném sáčku buď při pokojové teplotě nebo v chladničce (2-30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného na zataveném obalu. Testovací kazeta musí zůstat až do použití v uzavřeném sáčku. NEZAMRAZUJTE.

OPATŘENÍ

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

- Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.

- Při testování vzorků používejte jednorázové rukavice a ochranu očí.

- Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

- Testovací kazetu vyjměte z obalu až těsně před použitím.

- Testovací sadu znovu nepoužívejte.

- Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

MATERIÁLY

Dodávané materiály

• Testovací kazety    • Kapátka  • Plastové zkumavky s pufrem

• Tampóny 	     • Návod k použití

Potřebný materiál, který není součástí dodávky

• Stopky

NÁVOD K POUŽITÍ

Před testováním nechte testovací kazetu, vzorek, pufr a/nebo kontroly vytemperovat na pokojovou teplotu (15-30 °C).

1. 	Odeberte psí výkaly nebo zvratky pomocí tampónu z řitního otvoru nebo ze země. Množství fekálního stěru je následující:

1 Nestačí

2 Dobrý

3 Dobrý

4 Příliš mnoho

2. 	Vložte mokrý tampon do zkumavky s pufrem dodávané se soupravou. Protřepejte a protřepejte, abyste zajistili dostatečnou extrakci vzorku.

3. 	Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch. Držte kapátko svisle a přeneste 3 kapky extrahovaného vzorku (přibližně 120 μl) do každé jamky na vzorek testovací kazety, poté spusťte stopky. Viz obrázek výše.

4. 	Odečtěte výsledek za 5-10 minut.

Neinterpretujte výsledky po 15 minutách.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pozitivní: Přítomnost C linie i T linie, bez ohledu na to, zda je T linie silná nebo slabá.

Negativní: Objeví se pouze čistá linie C.

Neplatné: V zóně C se neobjeví žádná barevná čára, bez ohledu na přítomnost linie T.

OMEZENÍ

Rychlá testovací kazeta CPV+CCV+ Giardia Lamblia Antigen Combo je určena pro použití in vitro pouze u psů. Všechny výsledky by měly být zváženy s dalšími klinickými informacemi dostupnými od veterinárního lékaře. Pro potvrzení výsledků se doporučují konfirmační metody, jako je PCR a mikroskopie.

| Rejstřík symbolů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přečtěte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití |  |  | Počet testů v sadě |  |  | Skladujte při teplotě 2-30 °C |
|  | Diagnostická sada in vitro |  |  | Číslo šarže |  |  | Katalogové číslo |
|  | Pozor |  |  | Exspirace |  |  | Nepoužívejte opakovaně |
|  | Nepoužívejte, pokud je obal poškozený |  |  | Výrobce |  |  |  |